## 02_01_25
NOME FILE | DATA | TIPO DI ACQUISIZIONE | CRYO | COMMENTI | PROBLEMI | POSSIBILI CAUSE | POSSIBILI SOLUZIONI
2025_01_02_07-06-04.h5 | 2025-02-01 | Acquisizione lunga di 4 ore | Sì | Board O guasta | Spikes nello spettro a freq multiple di 1 Hz | Valori particolari nei bias dei LNA | Cambiare i bias dei LNA
[6 empty] | Compressore del cryo-cooler | Spegnere il cryo-cooler
[6 empty] | Pompe da vuoto | Staccare le pompe da vuoto
[6 empty] | Sampling degli housekeeping | Aumentare il tempo di sampling
[6 empty] | Sampling dei sensori termici | Aumentare il tempo di sampling
[6 empty] | Variazione del segnale | Spegnere gli LNA
[6 empty] | Switching anomalo | Fissare lo stato dei phase switch
[6 empty] | Interferenze elettriche a valle dei diodi | Staccare gli harness dalla DAQ
[8 empty] | VD0 | 902 | mV
[8 empty] | VD1 | 897 | mV
[8 empty] | VD2 | 900 | mV
[8 empty] | VD3 | 899 | mV
[8 empty] | VD4 | 900 | mV
[8 empty] | VD5 | 897 | mV
[8 empty] | ID0 | 3036 | µA
[8 empty] | ID1 | 4450 | µA
[8 empty] | ID2 | 4795 | µA
[8 empty] | ID3 | 5771 | µA
[8 empty] | ID4 | 4470 | µA
[8 empty] | ID5 | 2905 | µA
Le tensioni di drain sono simili a quelle dei Unit Level Test
Le correnti di drain sono differenti a causa della caduta di tensione aggiuntiva dovuto alla resistenza interna dello strumento
Si osservano variazioni significative delle correnti di drain
La tensione di drain dei phase switch mostra un andamento sinusoidale
(dovuto ad un ritardo nella lettura dei valori)

## 06_03_25
NOME FILE | DATA | TIPO DI ACQUISIZIONE | CRYO | COMMENTI | PROBLEMI | POSSIBILI CAUSE | POSSIBILI SOLUZIONI
2025_03_06_21-30-33.h5 | 2025-03-06 | Acquisizione lunga di 4 ore | Sì | Board B guasta | Spikes nello spettro a freq multiple di 1 Hz | Valori particolari nei bias dei LNA | Cambiare i bias dei LNA
|  |  |  | Impostati nuovi bias per i LNA |  | Compressore del cryo-cooler | Spegnere il cryo-cooler
[6 empty] | Pompe da vuoto | Staccare le pompe da vuoto
[6 empty] | Sampling degli housekeeping | Aumentare il tempo di sampling
Sono stati variati i bias degli LNA in modo tale da rendere le correnti di drain simili a quelle dei Unit Level Test | [5 empty] | Sampling dei sensori termici | Aumentare il tempo di sampling
[6 empty] | Variazione del segnale | Spegnere gli LNA
[6 empty] | Switching anomalo | Fissare lo stato dei phase switch
[6 empty] | Interferenze elettriche a valle dei diodi | Staccare gli harness dalla DAQ
[8 empty] | VD0 | 978 | mV
[8 empty] | VD1 | 1094 | mV
[8 empty] | VD2 | 1125 | mV
[8 empty] | VD3 | 973 | mV
[8 empty] | VD4 | 1093 | mV
[8 empty] | VD5 | 988 | mV
[8 empty] | ID0 | 3547 | µA
[8 empty] | ID1 | 5910 | µA
[8 empty] | ID2 | 7098 | µA
[8 empty] | ID3 | 6308 | µA
[8 empty] | ID4 | 6002 | µA
[8 empty] | ID5 | 3547 | µA
Le correnti di drain ora sono simili a quelle dei Unit Level Test

## 11_03_25 VD0
NOME FILE | DATA | TIPO DI ACQUISIZIONE | CRYO | COMMENTI | PROBLEMI | POSSIBILI CAUSE | POSSIBILI SOLUZIONI
2025_03_11_01-30-33.h5 | 2025-03-11 | Acquisizione lunga di 4 ore | Sì | Board B guasta | Spikes nello spettro a freq multiple di 1 Hz | Valori particolari nei bias dei LNA | Cambiare i bias dei LNA
|  |  |  | Impostato VD = 0 |  | Compressore del cryo-cooler | Spegnere il cryo-cooler
[6 empty] | Pompe da vuoto | Staccare le pompe da vuoto
[6 empty] | Sampling degli housekeeping | Aumentare il tempo di sampling
Sono stati spenti gli LNA impostando a zero la tensione di drain VD | [5 empty] | Sampling dei sensori termici | Aumentare il tempo di sampling
La DAQ vede solo i diodi che sono ancora accesi | [5 empty] | Variazione del segnale | Spegnere gli LNA
[6 empty] | Switching anomalo | Fissare lo stato dei phase switch
[6 empty] | Interferenze elettriche a valle dei diodi | Staccare gli harness dalla DAQ
[8 empty] | VD0 | 1 | mV
[8 empty] | VD1 | -2 | mV
[8 empty] | VD2 | -2 | mV
[8 empty] | VD3 | -2 | mV
[8 empty] | VD4 | -2 | mV
[8 empty] | VD5 | -2 | mV
[8 empty] | ID0 | -14 | µA
[8 empty] | ID1 | 22 | µA
[8 empty] | ID2 | 21 | µA
[8 empty] | ID3 | 22 | µA
[8 empty] | ID4 | 25 | µA
[8 empty] | ID5 | 22 | µA

## 09_04_25
NOME FILE | DATA | TIPO DI ACQUISIZIONE | CRYO | COMMENTI | PROBLEMI | POSSIBILI CAUSE | POSSIBILI SOLUZIONI
2025_04_09_00-08-13.h5 | 2025-04-09 | Acquisizione lunga di 4 ore | No | Board B e O spente manualmente | Spikes nello spettro a freq multiple di 1 Hz | Valori particolari nei bias dei LNA | Cambiare i bias dei LNA
[6 empty] | Compressore del cryo-cooler | Spegnere il cryo-cooler
[6 empty] | Pompe da vuoto | Staccare le pompe da vuoto
[6 empty] | Sampling degli housekeeping | Aumentare il tempo di sampling
E' stato spento il cryo-cooler e lo strumento portato a caldo | [5 empty] | Sampling dei sensori termici | Aumentare il tempo di sampling
Sono state staccate le pompe da vuoto e la finestra anteriore | [5 empty] | Variazione del segnale | Spegnere gli LNA
[6 empty] | Switching anomalo | Fissare lo stato dei phase switch
[6 empty] | Interferenze elettriche a valle dei diodi | Staccare gli harness dalla DAQ

## 09_04_25 THx100
NOME FILE | DATA | TIPO DI ACQUISIZIONE | CRYO | COMMENTI | PROBLEMI | POSSIBILI CAUSE | POSSIBILI SOLUZIONI
2025_04_09_16-51-21.h5 | 2025-04-09 | Acquisizione lunga di 4 ore | No | Board B e O spente manualmente | Spikes nello spettro a freq multiple di 1 Hz | Valori particolari nei bias dei LNA | Cambiare i bias dei LNA
|  |  |  | Variato il sampling della termica |  | Compressore del cryo-cooler | Spegnere il cryo-cooler
[6 empty] | Pompe da vuoto | Staccare le pompe da vuoto
[6 empty] | Sampling degli housekeeping | Aumentare il tempo di sampling
E' stato variato il tempo di acquisizione dei valori di temperatura dei sentori termici, moltiplicando x100 | [5 empty] | Sampling dei sensori termici | Aumentare il tempo di sampling
E' aumentato da 20 s a 2000 s | [5 empty] | Variazione del segnale | Spegnere gli LNA
[6 empty] | Switching anomalo | Fissare lo stato dei phase switch
[6 empty] | Interferenze elettriche a valle dei diodi | Staccare gli harness dalla DAQ
8

## 11_04_25 POL_PWR01
NOME FILE | DATA | TIPO DI ACQUISIZIONE | CRYO | COMMENTI | PROBLEMI | POSSIBILI CAUSE | POSSIBILI SOLUZIONI
2025_04_11_03-40-00.h5 | 2025-04-11 | Acquisizione lunga di 4 ore | No | Board B e O spente manualmente | Spikes nello spettro a freq multiple di 1 Hz | Valori particolari nei bias dei LNA | Cambiare i bias dei LNA
|  |  |  | Board R spenta |  | Compressore del cryo-cooler | Spegnere il cryo-cooler
[6 empty] | Pompe da vuoto | Staccare le pompe da vuoto
[6 empty] | Sampling degli housekeeping | Aumentare il tempo di sampling
E' stata spenta la board R tramite procedura di spegnimento | [5 empty] | Sampling dei sensori termici | Aumentare il tempo di sampling
Sono stati impostati POL_PWR = 0 -> 1, DAC_REF = 0 -> 1 | [5 empty] | Variazione del segnale | Spegnere gli LNA
[6 empty] | Switching anomalo | Fissare lo stato dei phase switch
[6 empty] | Interferenze elettriche a valle dei diodi | Staccare gli harness dalla DAQ
Perché i campioni pari e dispari sono separati??